【P4級實驗室一般規範】

壹、隔離的設備

1)設置操作重組體用的第三級安全操作裝置（第45頁附表一），但若在特別的

實驗區域內，用生命維持裝置來換氣，且穿著維持正壓之上下連接的實驗衣

時，則可用第一級或第二級安全操作裝置來代替。

2)設置安全操作裝置時，需做安全檢查。HEPA過濾器之更換及用甲醛燻蒸等操

作時，需不必移動安全操作裝置就可操作。在設置安全操作裝置之後，需立

即檢查，而且每年必需定期檢查一次，但是向實驗室內排氣的安全操作裝置，

則需每年檢查兩次。

檢查項目包括：

a)風速、風量試驗。

b)密閉度試驗。

c)HEPA過濾器性能試驗。

貳、實驗室的設計

1)在實驗專用之建築物範圍或在建築物內，要明確劃分出一實驗區域，限制實

驗人員以外的人靠近該地區。

2)實驗區域之入口需有緩衝室，其前後二扇門不能同時開啟。而且應有更衣室

及沐浴室設備。

3)將試驗材料及其他物品搬入實驗區域時，不可經過人員出入之緩衝室及更衣

室，必需另經由有紫外線照射之緩衝室。

4)實驗區域之地面、牆壁及天花板，應具有容易清洗、能夠燻蒸，及防止昆蟲

及鼠類等侵入之結構。讓實驗區域處於適當的封閉情況，但這並不表示一定

要密閉。

5)實驗室及實驗區域的主要出口，要設有可用腳或肘操作或自動的洗手、噴臉

和沖眼的裝置。

6)實驗區域之大門，需能自動開關，並可上鎖。

7)設置中央真空系統時，在儘量靠近各使用場所配置實驗區域專用之HEPA過濾

器。HEPA過濾器，應不需移動就可滅菌，並且可以改換。

8)供應實驗區域水及瓦斯之配管，需有防止逆流的裝置。

9)從實驗區搬出之物品，必需先經過高壓、浸漬或燻蒸滅菌處理。滅菌設備為

通過式且兩邊門不能同時開啟。

10)實驗區域需有專用之空調裝置。這個裝置需為負壓，空氣從外面流入時，要

設計逐漸往危險性高的區域流，同時要維持其壓力差，並且防止空氣逆流。

而且需有告知錯誤情況發生的警報裝置。

11)在每個實驗室，空氣的再循環，需用HEPA過濾器過濾。

12)從實驗區域排出之氣體，需經過HEPA過濾器過濾，並避免其向附近建築物

之空氣進口處擴散。所裝置之HEPA過濾器，需在不移動的情況下，就可滅菌，

而且更換之後立刻做其性能檢查。

13)經第三級安全操作裝置處理之後的廢氣需往戶外排出。如果這些廢氣必需通

過實驗區域專用的排氣裝置排出時，不可擾亂安全操作裝置，或實驗區域排

氣系統的空氣平衡。

14)實驗區域內需有廢水收集及滅菌之設備。

15)在實驗區域應設立具備下列要項之緊急避難空間。

a)需備有警報裝置及緊急用的空氣供應桶。

b)在入口處設置空氣鎖。

c)為了去除附著在身上或衣物上的污染物，需設置去除化學藥品之沐浴室。

d)從該室排出氣體，需用兩段HEPA過濾器加以過濾。

e)為了安全，需有一套單獨的空調設備。

f)需備有緊急用的電源，照明及電話裝置。

g)對於該室以外的實驗區域，要經常保持負壓。

h)需備有將該區廢棄物滅菌的高壓滅菌器。

16)在實驗區域內需具備兩套以上之發電設備，以使在電力供給不足時，可維持

負壓狀態。

17)上述實驗室詳細相關規定，請參照美國的疾病控制與預防中心(Centers for

Disease Control and Prevention , CDC)及國家健康研究院(National Institutes of Health ,NIH)之相關規定。

参、實驗實施要項

1)進行實驗時，需關閉實驗區域的門窗。

2)每天實驗結束之後，一定要滅菌實驗台及安全操作裝置，如實驗中發生污染，

要立即滅菌。

3)與實驗有關之生物材料廢棄物，在丟棄前需滅菌處理。被污染之器具需先經

高壓滅菌後，再清洗使用或丟棄。

4)不得用口做吸量操作。

5)實驗區域內禁止飲食、吸煙及保存食物。

6)操作重組體後及離開實驗區域前，需洗手。

7)在所有的操作中，應儘量避免產生氣霧（例如把燒熱的接種用白金環及接種

針插入培養基時，若發生氣霧，就可能造成污染）。亦應避免將吸管或針筒內

之液體用力射出。

8)從第三級安全操作裝置及實驗區域要把生物試驗材料在活的狀態搬出時，必

需放在堅固不漏的容器，並且要通過浸漬槽或是燻蒸滅菌室。搬入時需做同

樣的處理。

9)從第三級安全操作裝置及實驗區域搬出試料或物品時，除了8)所述處理程

序，還需通過高壓滅菌器。若有可能被高溫及蒸氣破壞的物品，則通過浸漬

槽或是燻蒸滅菌室。搬進時，也要做同樣的處理。

10)防除實驗室內的非實驗用生物，如昆蟲及鼠類等。

11)若有其他方法可用，避免使用針頭。

12)除了實驗人員及做安全檢查之工作者外，禁止進入實驗區域。

13)實驗區域的出入，需從緩衝室通過，並要沐浴更衣。

14)進入此級實驗室需戴口罩、鞋套及帽套。穿著包括內衣、褲子、襯衫、實驗

衣、鞋子、頭巾及手套的完整實驗服裝。從實驗區域出去時，在進沐浴室之

前要把這些衣物脫掉，放入收集箱內。

15)實驗區域所有的門，及保管重組體的冷凍庫和冰箱，要懸掛「生物性危險品」標示。

16)實驗區域需經常整理，保持清潔，不得放置與實驗無關的物品。

17)安全操作箱內之HEPA過濾器，在更換前，定期檢查及實驗內容變更時，需

密封安全操作裝置，每立方公尺用10公克甲醛燻蒸1小時，去除污染。

18)從安全操作裝置及實驗室洗滌處流出之廢液，要加熱滅菌。浴室、洗    手及衛生設備的排水，需經過化學處理滅菌。

19)在該實驗室內，禁止同時進行級數較低的其他實驗。

20)遵守計畫主持人所規定的其他事項。

參考資料：國科會基因重組實驗守則 (www.nsc.gov.tw/bio 佈告欄)