BD FACSAria清洗與滅菌事宜

根據BDIS客服中心所提供之BD FACSAria關於儀器Aseptic清洗與滅菌之最新建議如下述：

- 鞘液筒可以高壓滅菌，125(C，45分鐘，包含起始與結束時間大約為1小時15分鐘。

- 鞘液筒上的液面感應探針無法承受多次高壓滅菌，建議以FACSClean進行消毒。

- 儀器側邊門內的壓力維持液筒不可進行高壓滅菌。將壓力維持液筒小心旋鬆取下後，以FACSClean進行消毒。與此壓力維持液筒接合處均須以FACSClean消毒，須小心擦拭。

注意事項：

- 通常進行Long Clean Mode即可維持儀器內部管路無菌狀態。

- 若真的需要使用Asceptic Cleaning Mode進行儀器內部管路清洗，則建議清洗頻率以一個月一次為宜。

- 一般漂白水稀釋至10%使用；若使用Clorox Ultra進行消毒，其消毒效力為般漂白水二倍以上，所以必須作高倍稀釋以免傷害液流管。